Parameters E scanner 4837EV

Calibration may 2003 (Hilde)

Old				New

X fast sens		29.29 nm/V			27.96 nm/V

X fast derate		0.02143 nm/V2		0.01962 nm/V2

X slow sens		31.05 nm/V			29.35 nm/V

X slow derate		0.02525 nm/V2		0.02494 nm/V2

Xs-Xf coupling	0.04527 nm/V2		0.5138 nm/V2

Xs-Xf coup der	0.003781 pm/V3		0.03459 pm/V3

Xs-Yf coupling	0.007469 nm/V2		0.01574 nm/V2

Xs-Yf coup der	0.004848 pm/V3		0.02290 pm/V3

X offset sens		28.00 nm/V			28.00 nm/V

Fast mag 0		1.00				1.00

Fast mag 1		0.400				0.400

Fast arg		2.50				2.50

Fast arg derate		0.00 1/V			0.00 1/V

Fast cal freq		2.44 Hz			2.98 Hz

Piezo cal		440 V				440 V

Allow rotation		Allow				Allow

Minimum scan rate	0.100 Hz			0.100 Hz

Old				New

Y fast sens		29.21 nm/V			28.36 nm/V

Y fast derate		0.02085 nm/V2		0.01989 nm/V2

Y slow sens		31.47 nm/V			30.22 nm/V

Y slow derate		0.02574 nm/V2		0.02279 nm/V2

Ys-Yf coupling	0.04862 nm/V2		0.04487 nm/V2

Ys-Yf coup der	0.02248 pm/V3		0.01472 pm/V3

Ys-Xf coupling	0.006340 nm/V2		0.005977 nm/V2

Ys-Xf coup der	0.002042 pm/V3		0.002390 pm/V3

Y offset sens		28.00 nm/V			28.00 nm/V

Slow mag 0		1.10				1.10

Slow mag 1		0.500				0.500

Slow arg		2.50				2.50

Slow arg derate	0.00 1/V			0.00 1/V

Slow cal freq		4.77 mHz			5.82 mHz

Rounding 		0.00				0.00

Orthogonality		0.500 				0.500 

Error (x-y direction)	2.9 %				0.65% and 0.54 %