Parameters J scanner 1461 (AFM door)

Calibration june 2003 (Hilde)

Old				New

X fast sens		374.7 nm/V			366.7 nm/V

X fast derate		0.3367 nm/V2			0.3328 nm/V2

X slow sens		420.9 nm/V			413.3 nm/V

X slow derate		0.4213 nm/V2			0.3969 nm/V2

Xs-Xf coupling	0.7109 nm/V2			0.6905 nm/V2

Xs-Xf coup der	0.2134 pm/V3			0.1587 pm/V3

Xs-Yf coupling	0.1293 nm/V2			0.1274 nm/V2

Xs-Yf coup der	0.01035 pm/V3		-0.008989 pm/V3

X offset sens		476.0 nm/V			476.0 nm/V

Fast mag 0		1.30				1.30

Fast mag 1		0.400				0.400

Fast arg		3.40				3.40

Fast arg derate		0.00 1/V			0.00 1/V

Fast cal freq		2.44 Hz			2.98 Hz

Piezo cal		440 V				440 V

Allow rotation		Allow				Allow

Minimum scan rate	0.100 Hz			0.0200 Hz

Old				New

Y fast sens		369.8 nm/V			363.3 nm/V

Y fast derate		0.3118 nm/V2			0.3296 nm/V2

Y slow sens		413.8 nm/V			409.7 nm/V

Y slow derate		0.4025 nm/V2			0.3873 nm/V2

Ys-Yf coupling	0.7012 nm/V2			0.6527 nm/V2

Ys-Yf coup der	0.05689 pm/V3		-0.04286 pm/V3

Ys-Xf coupling	0.2235 nm/V2			0.2063 nm/V2

Ys-Xf coup der	0.2117 pm/V3			0.1812 pm/V3

Y offset sens		422.1 nm/V			422.1 nm/V

Slow mag 0		1.20				1.20

Slow mag 1		0.400				0.400

Slow arg		3.40				3.40

Slow arg derate	0.00 1/V			0.00 1/V

Slow cal freq		4.77 mHz			5.82 mHz

Rounding 		0.00				0.00

Orthogonality		-0.400 			-0.400

Z scan sensitivity	11.78 nm/V			12.4 nm/V

Error (x-y direction)	8% and 5.8 %			1.7% and 0.1 %

Parameters J scanner 1461 (AFM window)

Calibration june 2003 (Hilde)

Old				New

X fast sens		394.5 nm/V			366.7 nm/V

X fast derate		0.3909 nm/V2			0.3328 nm/V2

X slow sens		471.8 nm/V			413.3 nm/V

X slow derate		0.5550 nm/V2			0.3969 nm/V2

Xs-Xf coupling	1.003 nm/V2			0.6905 nm/V2

Xs-Xf coup der	0.1476 pm/V3			0.1587 pm/V3

Xs-Yf coupling	0.1602 nm/V2			0.1274 nm/V2

Xs-Yf coup der	-0.08690 pm/V3		-0.008989 pm/V3

X offset sens		343.7 nm/V			476.0 nm/V

Fast mag 0		1.50				1.30

Fast mag 1		0.699				0.400

Fast arg		3.20				3.40

Fast arg derate		0.00 1/V			0.00 1/V

Fast cal freq		2.44 Hz			2.98 Hz

Piezo cal		440 V				440 V

Allow rotation		Allow				Allow

Minimum scan rate	0.0200 Hz			0.0200 Hz

Old				New

Y fast sens		387.1 nm/V			363.3 nm/V

Y fast derate		0.3986 nm/V2			0.3296 nm/V2

Y slow sens		450.2 nm/V			409.7 nm/V

Y slow derate		0.6741 nm/V2			0.3873 nm/V2

Ys-Yf coupling	1.340 nm/V2			0.6527 nm/V2

Ys-Yf coup der	0.7564 pm/V3			-0.04286 pm/V3

Ys-Xf coupling	0.7428 nm/V2			0.2063 nm/V2

Ys-Xf coup der	1.259 pm/V3			0.1812 pm/V3

Y offset sens		333.6 nm/V			422.1 nm/V

Slow mag 0		1.50				1.20

Slow mag 1		0.800				0.400

Slow arg		3.90				3.40

Slow arg derate	0.00 1/V			0.00 1/V

Slow cal freq		4.77 mHz			5.82 mHz

Rounding 		0.00				0.00

Orthogonality		0.00 				-0.400

Z scan sensitivity	10.93 nm/V			12.4 nm/V

Error (x-y direction)	?% and ? %			1.7% and 0.1 %